T

ICS  91.120.01

CCS  Q 18

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑装饰装修材料挥发性有机物释放速率快速测试技术

Rapid testing technology for the emission rate of volatile organic compounds from building decoration and finishing materials

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本原理	3

5  测试设备与材料	3

5.1  快速测试舱系统	3

5.2  空气供应与净化系统	4

5.3  采样系统	4

5.4  分析仪器	4

6  测试舱运行条件	4

7  试件准备	4

7.1  取样	4

7.2  试件准备	4

7.3  状态调节	4

8  测试步骤	5

8.1  系统准备	5

8.2  背景浓度测定	5

8.3  试件装载	5

8.4  样品采集	5

8.5  样品分析	5

9  测试报告	5

10  质量控制	5

11  测量不确定度	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：中彬检测有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

- 建筑装饰装修材料挥发性有机物释放速率快速测试技术

范围

本标准规定了一种利用小型环境舱快速测定建筑装饰装修材料挥发性有机物（VOCs）释放速率的术语和定义、原理、测试设备与材料、测试舱运行条件、试件准备、测试步骤、结果计算与表示及测试报告。

本文件适用于人造板、涂料、胶粘剂、地毯、壁纸等建筑装饰装修材料在恒定环境条件下VOCs释放速率的快速筛选与测定。

规范性引用文件

无。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挥发性有机物 volatile organic compounds

在标准大气压101.3 kPa下，初沸点不高于250℃的有机化合物。

释放速率 emission rate

单位时间单位面积试件向空气中释放某种挥发性有机物的质量，以μg/(m²·h)表示。

快速测试仓 rapid test chamber

容积范围为0.025 m³至1 m³，可控制温度、相对湿度、换气率和空气流速等参数，用于快速测定挥发性有机物释放特性的密闭舱体。

背景浓度 background concentration

测试舱内未放置试件时，空气中目标挥发性有机物的浓度。

加载率 loading factor

试件暴露表面积与测试舱有效容积的比值，以m²/m³表示。

空气交换律 air change rate

单位时间内通过测试舱的空气体积与测试舱有效容积的比值，以h⁻¹表示。

基本原理

将预先处理好的试件置于环境可控的快速测试舱中。

在规定的温度、相对湿度、空气交换率和气流速度条件下，使试件与舱内空气进行挥发性有机物交换。

经过规定的平衡时间后，采集测试舱出口空气样品。

使用热脱附-气相色谱-质谱联用技术测定空气中目标挥发性有机物的浓度。

根据舱体参数、采样时间和试件暴露面积计算各挥发性有机物组分的释放速率。

测试设备与材料

快速测试舱系统

舱体材料采用表面光滑、化学惰性的不锈钢或玻璃制造，内表面抛光粗糙度Ra不大于0.8μm。

舱体有效容积允许偏差不超过标称值的±5%。

舱体气密性要求在2000Pa正压下，30min内压力下降不超过10%。

温度控制范围应覆盖20℃至30℃，控制精度为±0.5℃，均匀度不超过±0.8℃。

相对湿度控制范围应覆盖30%至70%，控制精度为±3%，均匀度不超过±5%。

空气交换率控制范围应覆盖0.5h⁻¹至2.0h⁻¹，控制精度为±0.05h⁻¹。

舱内空气流速控制在0.1m/s至0.3m/s范围内。

空气供应与净化系统

空气压缩机出口压力稳定在0.6MPa至0.8MPa范围内。

空气净化系统包含三级过滤：颗粒物过滤器去除粒径大于0.5μm的颗粒物，活性炭过滤器去除挥发性有机物，高锰酸盐化学过滤器去除臭氧和酸性气体。

净化后空气背景浓度要求：单个挥发性有机物浓度不超过2μg/m³，总挥发性有机物浓度不超过20μg/m³。

采样系统

采样泵流量范围0.01L/min至0.2L/min，流量稳定性在±2%以内。

采样管使用不锈钢材质，内装200mgTenaxTA吸附剂，吸附剂粒径60目至80目。

采样管路采用硅烷化不锈钢或玻璃材质，使用前在180℃下通高纯氮气老化2h。

分析仪器

气相色谱-质谱联用仪质量范围不低于35u至350u，质量校准用全氟三丁胺。

色谱柱使用60m×0.25mm×0.25μm的弱极性毛细管柱。

热脱附仪解析温度250℃至300℃，解析时间5min至10min。

仪器检测限要求：对苯的检测限不高于0.5μg/m³。

测试舱运行条件

温度设定为23℃±0.5℃。

相对湿度设定为50%±5%。

空气交换率设定为1.0h⁻¹±0.05h⁻¹。

加载率根据材料类型确定：人造板0.4m²/m³，涂料0.2m²/m³，地毯0.1m²/m³。

舱内空气流速控制在0.2m/s±0.05m/s。

试件准备

取样

从同一批次产品中随机抽取不少于3个独立包装的样品。

取样量应满足制备5个平行试件的需求。

取样后立即用铝箔复合袋密封，在5℃±3℃条件下运输和保存。

试件准备

人造板试件尺寸为400mm×400mm，实际暴露面积计算包括正面和四个侧面。

涂料试件涂布在400mm×400mm的玻璃板或不锈钢板上，涂布量按照产品说明书的推荐用量。

壁纸、地毯试件尺寸为400mm×400mm，实际暴露面积仅计算正面。

试件边缘使用无挥发性有机物释放的铝箔胶带密封。

状态调节

试件在温度23℃±2℃、相对湿度50%±10%的环境中调节24h±2h。

调节期间试件垂直放置，间距不小于50mm。

调节完成后2h内完成试件装载。

测试步骤

系统准备

测试前对快速测试舱进行清洗：先用碱性清洗剂擦拭，再用去离子水冲洗，最后在50℃下干燥2h。

开启空气净化系统，连续运行24h以上，确保背景浓度达标。

按照6.1至6.5的要求设定测试舱运行参数。

背景浓度测定

空舱运行条件下，在舱体出口采集空气样品。

采样流量0.1L/min，采样时间20min。

每个测试周期开始前均需测定背景浓度。

试件装载

将状态调节后的试件迅速移入测试舱，装载时间不超过5min。

试件在舱内垂直放置，与气流方向平行。

记录准确的装载完成时间。

样品采集

在装载后24h±0.5h、48h±0.5h、72h±0.5h分别采集空气样品。

采样点位于测试舱出口，采样前用样品气体冲洗采样管路3min。

采样流量0.1L/min±0.01L/min，采样时间30min±1min。

每个采样点采集2个平行样品。

样品分析

采样管在采样后7d内完成分析。

热脱附条件：解析温度280℃，解析时间8min，传输线温度200℃。

气相色谱程序：初始温度40℃保持3min，以5℃/min升至150℃，再以10℃/min升至250℃保持5min。

质谱条件：离子源温度230℃，接口温度250℃，扫描方式为全扫描。

测试报告

测试报告应包含以下内容：

样品名称、型号、生产批号及生产单位；

测试单位名称和地址；

测试依据标准编号；

测试舱规格型号及有效容积；

测试条件参数；

目标挥发性有机物列表；

各挥发性有机物释放速率测试结果；

测试日期和测试人员；

任何偏离本文件的说明。

质量控制

每批样品分析时带一个实验室空白样品。

每20个样品分析一个平行样，相对偏差不超过15%。

每月使用有证标准物质进行一次准确度核查，回收率控制在80%至120%之间。

所有采样管在使用前进行空白检查，单个挥发性有机物空白值不超过5ng。

测量不确定度

释放速率测量的扩展不确定度不超过30%（k=2）。

主要不确定度来源包括：

- 采样体积测量不确定度；

- 标准物质定值不确定度；

- 仪器分析重复性；

- 测试舱参数控制偏差；

- 试件制备差异性。

_________________________________